LABORATUVAR SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz masa üstü tip ve mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz çok amaçlı kullanıma uygun bir çok rotor tipine sahip olmalıdır.

- Cihaz çok çeşitli açılı ve açılır tip rotorlar takılabilmelidir.

- Cihazın hızı 500 ile 6,500 rpm olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazın sabit açılı rotor ile birlikte maksimum kapasitesi 8x15 ( 2644 xg ) ml olmalıdır.

- Cihaz ile bilrikte 5 ve 7 ml tüp için adaptörler bulunmalıdır.

- Cihazda pulse modu bulunmalıdır. Zaman ayarı  1 dakika ile 30 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir, ayrıca sonsuz çalışma modu bulunmalıdır.

- Cihaz dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihazın ön paneli üzerinden zaman ve hız aralığı ayarlanabilmelidir.

- Cihazda hıza , rotora ve set edilen rpm değerine göre otomatik RCF değerini hesaplayabilmeli ve ekranda gösterebilmelidir.

- Cihazın gürültü seviyesi ≤60 dB olmalıdır.

- Cihaz dengesiz yüklemeleri hissedebilecek ve böyle bir durumda çalışmasını durdurmalıdır.

- Cihazın güvenli kapak kilidi olmalıdır.

- Cihaz çalışmasını tamamladığında kapak otomatik olarak açılmalıdır.

- Cihazın kapak düşme koruması bulunmalıdır, bu durum örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına kolaylık ve güvenilirlik sağlamalıdır.

- Cihazın ölçüleri 260 x 244 x 205 mm mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 4 kg geçmemelidir.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmemelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek  parça servis garantisi altında olacaktır.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.