## MİKRO SANTRİFUJ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Cihazın hız aralığı 1000 ile 6000 rpm arasında ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar hassasiyeti 100 rpm, doğruluğu +/-100 rpm olmalıdır.

- Maksimum RCF 2000 g olmalıdır.

- Maksimum kapasitesi 8 x 1,5/2 ml olmalıdır.

- Cihazla 8 x 1,5/2 ml'lik mikrotüp için açılı rotor, PCR strip rotor (2 x 8 x 0,2 ml), 0,2 ve 0,4/0,5 ml tüpler için küçültme adaptörleri kullanılabilmeli ve birlikte verilmelidir.

- Zamanlayıcısı olmalı, 1-25 dakika arasında ayarlanabilmeli ve süresiz sürekli çalışma modu da bulunmalıdır.

- Dengesizlik tespit özelliği bulunmalıdır. Cihaza dengeyi bozacak düzende numune yerleştirildiğinde algılayıp otomatik kapatmalıdır.

- Çalışıırken kapak açıldığında hemen durması için otomatik elektronik emniyet freni özelliği bulunmalıdır.

- Gürültü seviyesi en fazla 55 db olmalı, fısıltı kadar sessiz ve titreşimsiz çalışmalıdır.

- Sadece kapağı kapatarak hemen çalışmayı sağlayıp zaman kazandıran hızlı çalışma modu bulunmalıdır.

- Bulunduğu yerde kaymasını engellleyen kauçuk vakumlu ayakları bulunmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1,1 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 162 x 157 x 115 mm olmalıdır.

- 8 x 1,5/2 ml kapasiteli açılı rotor ile daha iyi hava akışı sayesinde sessiz çalışarak yüksek verim sağlamalıdır. Düşük ısı üretimi ile sıcaklığa duyarlı olan numunelerin stabil kalmasını sağlamalıdır.

- Mikroprosesör işlemci kontrollü olmalıdır. İşlemci son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliğine sahip olmalıdır.

- Kullanıcının etkineştirebileceği Dijital Kalibrasyon Fonsiyonu bulunmalıdır.

- Yer tasarrufu sağlayan ufak bir tasarımı olmalıdır. Çeker ocak altında ve soğuk odalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Uzun ömürlü ve sağlam yapılı olmalıdır.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.