## HASSAS TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Max tartım kapasitesi 2000 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,01 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği   0,02 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,02 g olmalıdır.

- Cihazı Stabilizayon süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihazın tartım kefesi Ø 132 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazda aşırı yük koruması olmalıdır.

- Cihazın üzerinde rüzgardan etkilenmesini önlemek için fleksi glass rüzgarlık bulunmalıdır.

- Cihaz gövde tasarımı çift cidarlı olmalı ve ortam sıcaklığı değişimlerinden minimum derecede etkilenmelidir.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazın kalibrasyon ağırlığı cihaz ile birlikte verilmelidir.

- Cihaz göstergesi arkadan aydınlatmalı LCD ekran olmalıdır.

- Cihaz g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, t/T, kg ve %  birimlerinde tartım yapabilmelidir.

- Cihazın alttan tartım sistemi bulunmalıdır.

- Cihazda parça sayımı yapılabilmelidir.

- Cihazda dahili batarya bulunmalıdır.

- Cihazın yerleştirildiği yerde  dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı , denge  ayar ayakları olmalıdır.

- Cihazda dökümantasyon için standart RS-232C arabirim bağlantısı bulunmalı , cihaz isteğe bağlı yazıcı veya bilgisayara bağlanabilmelidir.

- Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığı zaman GLP & GMP uyumlu çıktı verebilmelidir.

- Cihaz bilgisayar yazılımı Excel gibi bilgisayar uygulamalarına doğrudan veri aktarabilmelidir.

## HASSAS TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Max tartım kapasitesi 3000 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,01 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği   0,02 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,02 g olmalıdır.

- Cihazı Stabilizayon süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihazın tartım kefesi Ø 132 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazda aşırı yük koruması olmalıdır.

- Cihazın üzerinde rüzgardan etkilenmesini önlemek için fleksi glass rüzgarlık bulunmalıdır.

- Cihaz gövde tasarımı çift cidarlı olmalı ve ortam sıcaklığı değişimlerinden minimum derecede etkilenmelidir.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Harici kalibrasyon ağırlığı cihaz ile birlikte verilmelidir.

- Cihaz göstergesi arkadan aydınlatmalı LCD ekran olmalıdır.

- Cihaz g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, t/T, kg ve %  birimlerinde tartım yapabilmelidir.

- Cihazda parça sayımı yapılabilmelidir.

- Cihazın alttan tartım fonksiyonu bulunmalıdır ve tartım kancası cihazın altında sabitlenmiş olarak teslim edilmelidir.

- Cihazda dahili batarya bulunmalıdır.

- Cihazın yerleştirildiği yerde  dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı , denge  ayar ayakları olmalıdır.

- Cihazda dökümantasyon için standart RS-232C arabirim bağlantısı bulunmalı , cihaz isteğe bağlı yazıcı veya bilgisayara bağlanabilmelidir.

- Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığı zaman GLP & GMP uyumlu çıktı verebilmelidir.

- Cihaz bilgisayar yazılımı Excel gibi bilgisayar uygulamalarına doğrudan veri aktarabilmelidir.

## YARI ANALİTİK TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Max tartım kapasitesi 300 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,001 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği   0,002 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,002 g olmalıdır.

- Cihazı Stabilizasyon süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihazın tartım kefesi Ø 90 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazda aşırı yük koruması olmalıdır.

- Cihazın üzerinde rüzgardan etkilenmesini önlemek için fleksi glass rüzgarlık bulunmalıdır.

- Cihaz gövde tasarımı çift cidarlı olmalı ve ortam sıcaklığı değişimlerinden minimum derecede etkilenmelidir.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazın hassasiyetine uygun bir adet harici kalibrasyon ağırlığı ile birlikte teslim edilmelidir.

- Cihaz göstergesi arkadan aydınlatmalı LCD ekran olmalıdır.

- Cihaz g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, t/T, kg ve %  birimlerinde tartım yapabilmelidir.

- Cihazda parça sayımı yapılabilmelidir.

- Cihazda dahili batarya bulunmalıdır.

- Cihazın yerleştirildiği yerde  dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı , denge  ayar ayakları olmalıdır.

- Cihazda dökümantasyon için standart RS-232C arabirim bağlantısı bulunmalı , cihaz isteğe bağlı yazıcı veya bilgisayara bağlanabilmelidir.

- Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığı zaman GLP & GMP uyumlu çıktı verebilmelidir.

- Cihaz bilgisayar yazılımı Excel gibi bilgisayar uygulamalarına doğrudan veri aktarabilmelidir.