## ANALİTİK TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Max tartım kapasitesi 220 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği   0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,0002 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de   ± 2/ C ppm olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.

- Cihazı kararlı tartıma ulaşma süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihazın tartım kefesi Ø 90 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihaz touchscreen ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazın ekranı IP54 korumalı olmalı bu sayede  toz ve sıçramaya karşı uzun ömürlü olmalıdır.

- Cihazın ekranı gövdesinden ayrılabilir olmalıdır.

- Cihazın tartım düzeneği güvenilir, kararlı ve hızlı ölçüm amacıyla Magnetic Force teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- Cihazda aşırı yük koruması olmalıdır.

- Cihazın sağdan,soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini olmalıdır. Kullanılmayan camlar için açılmasını önleyici kilit sistemi bulunmalıdır. Camlar temizlik için kolay sökülebilir olmalıdır.

- Cihazın kabin ölçüleri en az 160×165×200 mm olmalıdır.

- Cihaz gövde tasarımı çift cidarlı olmalı ve ortam sıcaklığı değişimlerinden minimum derecede etkilenmelidir.

- Cihaz otomatik dahili kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihaz g , mg ,ct ve oz gibi 18 birimde tartım yapılabilmelidir.

- Cihaz tanecik sayımı(pcs), yoğunluk ölçümü(d) , yüzde hesaplama(%) , kullanıcı tanımlıu birim , peak hold ( tepe noktası ölçüm fonksiyonları bulunmalıdır.

- Opsiyonel yoğunluk kiti le katı ve sıvıların yoğunluğunu otomatik olarak hesaplayabilmelidir.

- Cihaz tarih ve saat fonksiyonuna sahip olmalıdır. Terazi yazıcıya ( Opsiyonel ) bağlanarak GLP/GMP/ISO9000 kalibrasyon raporu verebilmelidir.

- Cihazda seçilebilir çevresel ayarlar bulunmalır.

- Cihazda seçilebilir çıktı ayarları olmalıdır.

- Cihazın işletim sistemi internet üzerinden up-date yapılabilmelidir.

- Cihaz çalışma esnasında sürekli iç kontrollerini yapabilmelidir, hata ve arıza durumunda kullanıcıyı ekranda uyarı mesajları ile ikaz etmelidir.

- Cihazın Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri bulunmalıdır.

- Cihazda yetkisiz kişilerin kullanımına karşı şifreli menü kilidi koruması olmalıdır. Bu sayede işlem parametreleri izinsiz değiştirilememelidir.

- Cihazda manyetik olan malzemelerin tartımı için terazi altı tartım kancası bulunmalıdır.

- Cihaz ekranında, kalan tartım kapasitesini kullanıcıya bildiren analog bar grafik göstergesi bulunmalıdır.

- Anti manyetik alaşım gövdesi bulunmalıdır.

- Cihazın yerleştirildiği yerde  dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge  ayar ayakları olmalıdır.

- Cihazda dokümantasyon için standart RS-232C ve USB arabirim bağlantısı bulunmalıdır. Cihaz isteğe bağlı yazıcı veya bilgisayara bağlanabilmelidir.

- Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığı zaman GLP & GMP uyumlu çıktı verebilmelidir.